Техникалық сипаттама

| № | Критерилер | Сипаттама |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Анестезиологиялық-тыныс алу аппараты |  |  |  |  |
| 2 | Жабдықтауға қойылатын талаптар | № | Медициналық техникаға арналған қосымша бөлшектің атауы | Медициналық техникаға арналған қосымша бөлшектің техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшері (өлшем бірлігімен көрсетілген) |
|  |  | Негізгі қосымша бөлшектер: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Негізгі блок | Мақсаты: науқасқа жалпы ингаляциялық анестезияны үздіксіз немесе мезгіл-мезгіл беру, сондай-ақ науқастың тыныс алуын қамтамасыз ету. Қолдану саласы: Анестезиология және реаниматология Қауіпсіздік класы: 2 б класы - жоғары тәуекел дәрежесі Мамандандырылған медициналық мекемелерде хирургиялық араласулар кезінде қолдануға арналған ингаляциялық анестезия аппараты. Физикалық қасиеттері: Габариттері кемінде (689 мм х 800 мм х 1400 мм) Аппараттың салмағы 125 кг кем емес Максималды салмақ жүктемесі кемінде 210 кг Экран өлшемі: кемінде 15 дюймдік TFT сенсорлық экраны және 15,1 дюймден аспайды Рұқсаты 1024 х 768 кем емес Тұтқаның ұзындығы кемінде 750 мм Айналмалы дөңгелектер орталық тежегіші бар 4 доңғалақ, d кемінде 5 дюйм; Батарея түрі: қайта зарядталатын литий-ионды Батарея. Батарея сыйымдылығы 7000 мАч, 11,1 в тұрақты токтан аспайды. Батареяны зарядтау уақыты Максимум 6 сағат. Жоғарғы панель Максималды жұмыс жүктемесі 20 кг нан аспайды Пайдалану габариттік өлшемдері 508 мм х 313 мм артық емес Қосымша Аксессуары бар габариттер 508 мм х 313 мм х 380 мм аспайды Жұмыс беті Максималды жұмыс жүктемесі 20 кг-нан аспайды. Пайдалану габариттік өлшемдері артық емес : 472 мм х 248 ММ. Қосымша Аксессуары бар габариттер артық емес: 472 мм х 248 мм х 380 мм. Тартпа жәшіктер 2 данадан аспайды (өлшемі әр түрлі): Жоғарғы: өлшемі: кем дегенде 462мм х 287мм х 141мм Жүктеме салмағы: кемінде 1 кг Төменгі: өлшемі: кем дегенде 437мм х 287мм х 245мм Жүктеме салмағы: кемінде 3 кг Интерфейс: USB порты, стандартты RJ45 қосқышы, 4 қосымша қуат розеткалары, айнымалы ток қуат интерфейсі, тең потенциалды жерге қосу терминалы, DB9 интерфейсі Функционалдық қасиеттері Анестезия процесі: ашық, жартылай жабық, жабық контур. Науқастың түрі: ересектер / балалар. Жұмыс режимі: қолмен, механикалық, күту режимі. Икемділік: қысу коэффициентін түзету. Конфигурация: конфигурацияны бақылау мүмкіндігі Жылыту: Қол жетімді. Абсорберді айналып өту (Bypass): қол жетімді. Оттегі датчигі: қол жетімді. Желдеткіштің техникалық сипаттамалары Желдету режимдері. Барлық режимдер қол жетімді және қол жетімді. Vcv/Vc-тыныс алу көлемінің өтемақысы бар көлемді басқарылатын желдету. PCV/VPC-қысыммен басқарылатын желдету. SIMV-VC,SIMV-PC-синхрондалған үзіліссіз мәжбүрлі желдету. Prvc-қысыммен реттелетін бақыланатын көлем. PSV/CPAP-қысымды қолдайтын желдету. Қолмен және автоматты желдету. SIMV-PRVC, PSVPro. Желдету принципі: Хронометриялық, көлемдік және барометрлік Желдету: электронды басқару және пневматикалық жетек Іске қосылатын газ: электронды түрде таңдалған газ немесе O2 Желдеткіштің баптау диапазондары Мониторинг параметрі: тыныс алу көлемі, тыныс алу жылдамдығы, дем шығару, минуттық көлем, жиілік, қысым (Pmean, Pplat, Ppeak, PEEP), дем шығару кезіндегі оттегі, CO2, N2O және галогендердің концентрациясы, қысымның, оттегінің, CO2, N2O және галогендердің сандық мәндері, пациенттің икемділігі мен төзімділігі Тыныс алу көлемінің диапазоны кемінде 15 ~ 1500 мл артық емес MV (минутына желдету көлемі) 0~ кем емес 100 л / мин Қысым диапазоны (шегі) кемінде 10~100 смН2О Тыныс алу қарқындылығы 3~ кем емес 60 смН2О Тыныс алу жиілігі минутына кемінде 4~100 соққы Ингаляция/дем шығару коэффициентінің диапазоны (I:E) кем дегенде 4:1~1: 10 I: E Апноэ кезінде кем дегенде 4: 1~1: 8. Апноэ ұзақтығы 10~30с аспайды. Апноэ кезіндегі қысым 3~60 смН2О аспайды. Жиілік мин. (мин. резервтік желдету жиілігі) минутына кемінде 2-60 соққы Тыныс алуды тоқтату (Tpause) жаман емес: өшірулі, 5 ~ 60% тыныс алу уақыты Тыныс алу ұзақтығы (Tinsp) кемінде 0,2~ 5 С аспайды. Дем алу кезіндегі қысым (Pinsp) 5~70 кем емес СМН2О артық емес. Дем шығарудың оң қысымы (PEEP): өшіру., кем дегенде 3~ 30 смН2О артық емес. Қысым триггері: -20~ - 1смН2О. Триггер терезесі 5~90%. Триггер ағыны кемінде 0,2~ кемінде 15 л/мин. Оттегі инъекциясы (жылдам оксигенация) 25~75 л/мин аспайды. Ингаляцияны тоқтату деңгейі 5~80% - дан кем емес. Қысым қисығы (Tslope) 0~2,0 с аспайды. Желдеткішті бақылау диапазондары ТV (тыныс алу көлемі 0~ кем емес 3000 мл). ТV (дем шығарудың тыныс алу көлемі 0~ кем емес 3000 мл). MV (желдету көлемі минутына 0~ кем емес 100 л/мин). FiO2 (оттегінің концентрациясы 18~ кем дегенде 100%). Тыныс алу жолдарындағы қысым (Paw) -20~ кем емес 120 смН2О Дем шығарудың соңындағы оң қысым (PEEP) 0~ кем емес 70 смН2О Ppeak (тыныс алу жолдарындағы қысым) -20~ кем емес 120 смН2О Pmean (орташа қысым) -20~ кем емес 120 смН2О Pplat (Үстірт қысымы) кем дегенде 0~ 120 СМН2О I: E (ингаляция - дем шығару қатынасы) 4:1~1:12 емес Жиілік (тыныс алу жиілігі) 0~120 уд. мин. Икемділік (комплайнс) кемінде 0~ 300 мл/смН2О артық емес Төзімділік 0~600 мл / смН2О (c / L) Дем шығарудың соңындағы CO2 концентрация модулі (EtCO2) (опция). EtCO2-1 нұсқа (бүйірлік ағын); 0~190 мм сынап бағанасы.ст., 0~25% (760 ммрт.ст. кезінде.). Дәлдік: ± (0,3 кПа+көрсеткіштердің 4%). EtCO2-2 нұсқа (негізгі ағын) 0~190 мм сынап бағанасы.ст., 0~25% (760 ммрт кезінде.ст.). Дәлдік нашар емес: ± (0,3% кПа +көрсеткіштердің 4%). EtCO2-2-нұсқа (бүйірлік ағын) 0~150 мм сынап бағанасы.ст., 0~20% (760 мм сын.бағ.ст.) Дәлдік жаман емес: 0~5,3%: ±0,3%. 5,4~9,2% - дан кем емес: көрсеткіштердің ±5%. 9,3~13,2% - дан кем емес: көрсеткіштердің ±8%. 13,3~19,7% - дан кем емес: көрсеткіштердің ±10% ; EtCO2-2 нұсқа (негізгі ағын) 0~150 мм.ст. сынап бағанасы, 0~20% (760 ммрт кезінде.ст.). Дәлдік жаман емес : 0~5,3%: ±0,3%. 5,4~9,2% - дан кем емес: көрсеткіштердің ±5%. 9,3~13,2% - дан кем емес: көрсеткіштердің ±8%. 13,3~19,7% - дан кем емес: көрсеткіштердің ±10% ; Газды талдау модулі (AG)-болуы (AG): SEV: 0~25% DES: 0~25% HAL/ISO/ENF: 0~25% N2O: 0~100% CO2: 0~25% (0~190 мм сынап бағанасы.ст.) МАС. Дәлдік: SEV: 0~1%: ± 0,15%; 1~5%: ±0,2%; 5~8%: ±0,4%; DES: 0~1%: ± 0,15%; 1~5%: ±0,2%; 5~10%: ±0,4%; 10~15%: ±0,6%; 15~18%: ±1%; ISO, ETF, HAL: 0~1%: ±0,15%; 1~5 туралы.%: ±0,2%; N2O: ± (көрсеткіштердің 2% + 2%) Анестезия тереңдігі модулі (опция). Bis өлшеу диапазоны және дәлдігі: BIS жаман емес: 0.0~100.0; дәлдік: 1%. SQI жаман емес: 0.0~100.0%; дәлдік: 1%. EMG жаман емес: 0~100дБ; дәлдік: 1%. ESR жаман емес: 0.0~100.0%; дәлдік: 1%. Желдеткіштің пайдалану қасиеттері Кіріс қысымының диапазоны нашар емес: 0,28~0,6 Мпа Газдың максималды ағыны нашар емес: >100 л/мин Ағын жылдамдығы диапазоны нашар емес: 1 ~ 100 л/мин Ағынның өтемақы диапазоны нашар емес: 200 мл / мин-ден 18 л/мин-ге дейін Инспираторлық ағын: максималды инспираторлық ағын 280 кПа газ беру қысымында 120 л/мин кем болмауы керек. Қысымды шектеу: желдеткіштің ішіне орнатылған электронды қауіпсіздік клапанымен басқарылады. Желдеткішті басқару: желдеткіштің ішіне орнатылған механикалық қауіпсіздік клапанымен басқарылады. Желдеткіштің дәлдік көрсеткіштері Тыныс алу көлемі (TV) кем дегенде 15~60 мл: ±10 мл. кем дегенде 60~210 мл: ±15 мл. 210~1500 мл артық емес: берілген мәннің ±7%. Қысыммен басқарылатын желдету (PCV)ингаляция кезіндегі қысым нашар емес: немесе ±2,5 смН2О ±7% берілген мәннен, қайсысы көп екеніне байланысты.Шекті қысым: ±2,5 смН2О немесе берілген мәннің ±7%, қайсысы үлкен болса. PEEP: ӨШІРУ.: анықталмаған; 3~30смН2О: ±2,0 смН2О немесе берілген мәннің ±8%, қайсысы үлкен болса.Қолдау қысымы: ±2, 5смН2О немесе ±7% берілген мәннен, қайсысы үлкен болса. Апноэ кезіндегі қысым: ±2,5 смН2О немесе берілген мәннің ±7%, қайсысы үлкен болса. Қысым триггері: ±2.0 СМН2О. Тыныс алу жиілігі минутына ±1 соққы немесе берілген мәннен ±5%, қайсысы үлкен болса. Ингаляция / дем шығару қатынасы 2: 1~1: 4: көрсеткіштерден ±10%; Басқа диапазондар: берілген мәннің ±25%. Апноэ кезінде I: E 2: 1~1: 4: ±10% көрсеткіштерден; басқа диапазондар: берілген мәннен ±25%. Тыныс алудың үзіліс уақыты (Tpause): 20%~60% диапазонында нашар емес: берілген мәннің ±15%; Ингаляция ұзақтығы нашар емес: ±0,2 с 20%~60% инспираторлық үзіліс нашар емес берілген мән±15%; басқа диапазондар: анықталмаған. Іске қосу терезесі ±10-нан кем емес% Триггер ағынының жылдамдығы ±1 л/мин кем емес Тыныс алуды тоқтату деңгейі ±10-нан кем емес% O2/ N2O/Air 10~100% толық шкала ағынын бақылау нашар емес: ±10% көрсеткіштер. Басқа диапазондар: анықталмаған. Толық ағынды бақылау Air газ балансы жаман емес: <±3% N2O газ балансы нашар емес: <±3% Резервтік ағынды басқару таза оттегі ағынының жылдамдығы 0 ~ 10 л/мин: <±3%. Басқалары: анықталмаған. Көмекші бастап ағын реттегіші 10~100% толық масштабтан жаман емес: ±10 % көрсеткіштер. Басқа диапазондар: анықталмаған. Бақылау дәлдігі ТV (тыныс алу көлемі) 0~60мл жаман емес: ±10мл; 60мл ~ 3000мл нашар емес: ±20мл немесе ±7% қайсысы үлкен болса да; басқалары: анықталмаған. TV (тыныс алу көлемі) 60 мл ~ 3000 мл жаман емес: ± 20 мл немесе ± 7% қайсысы үлкен екеніне байланысты; басқалары: анықталмаған. Тыныс алу жолдарының қысымы (Paw) -20 смН2О~120 смН2О нашар емес: ±2,0 смН2О немесе ± 4% қайсысы үлкен болса, белгіленген мәннен Дем шығарудың соңындағы оң қысым (PEEP): 0 см Н2О~70 смН2О нашар емес: ±2,0 см H2O немесе ± 4% қайсысы үлкен екеніне байланысты белгіленген мәннен; басқалары: анықталмаған. Тыныс алу жолдарының орташа қысымы (Pmean) -20 смН2О ~120 смН2О нашар емес: ±2,0 смн2немесе белгіленген мәннен ± 4%, қайсысы үлкен екеніне байланысты; басқалары: анықталмаған. Тыныс алудың соңындағы тыныс алу жолдарының қысымы (pplat) 0 смН2О~120 смН2О нашар емес: ±2,0 смН2О немесе ± 4% белгіленген мәннен,қайсысы үлкен екеніне байланысты; басқалары: анықталмаған. Тыныс алу жиілігі±1 уд / мин немесе ±5% қайсысы үлкен екеніне байланысты мәндер. Ингаляция мен дем шығарудың арақатынасы (I: E) 2: 1~1: 4: ±10% көрсеткіштерден.4: 1~2: 1 және 1: 4~1: 12: ±25% берілген мақсаттан; басқалары: анықталмаған. MV (минутына желдету көлемі) 0 л/мин~30 л/мин нашар емес: ±1 л/мин немесе ±15% белгіленген мәннен, қайсысы үлкен екеніне байланысты; басқалары: анықталмаған. икемділік (комплайнс) 0 мл/смН2О~250 мл/смН2О кем емес: ±0,5 мл/смН2О немесе көрсеткіштің ±15%, қайсысы көптігіне байланысты. Басқа диапазондары: анықталмаған. 10смН2О/(л/с);20смН2О/(л/с)~500 смН2О/(л/с) көрсеткіштің ±50% қайсысы көптігіне байланысты;. Басқа диапазондары: анықталмаған. Оттегі сенсоры ±3-тен жаман емес% O ағынын басқару2 / № o / ауа10 ~ 100% толық шкала нашар емес: ±10% көрсеткіштер. Басқа диапазондар: анықталмаған. Толық ағынды бақылау газ балансы Air: <±3% N2O газ балансы: <±3% Резервтік ағынды басқару таза оттегі ағынының жылдамдығы 0 ~ 10 л/мин: < ±3%; басқалары: анықталмаған. Толық шкаланың 10~100% қосалқы ағын реттегіші нашар емес: көрсеткіштің ±10%. Басқа диапазондар: анықталмаған Сигнал параметрлері TV (тыныс алу көлемі) Жоғары жаман емес: 5~1600 мл Төмен жаман емес: 0 ~ 1595 мл MV (минутына желдету көлемі) Жоғары жаман емес: 2 ~ 100 л/мин Төмен жаман емес: 0 ~ 98л / мин Ингаляциялық ауадағы O2 концентрациясы (FiO2) Жоғары жаман емес: 20~105% Төмен жаман емес: 18 ~ 103% Ppeak (тыныс алу жолдарының қысымы) Жоғары жаман емес: 2 ~ 100 смН2О Төмен жаман емес: 0 ~ 98 смН2О Апнэа сигналдары Бір уақытта триггер бойынша екі (2) шарт орындалады: 1. Тыныс алу жолдарының қысымы тұрақты төмен (PEEP +3) см Н2О 30 секунд ішінде. 2. Тыныс алу көлемі 30 секунд ішінде 10 мл-ден үнемі төмен болады. Тыныс алу көлемі мен тыныс алу жиілігінің берілген мәндерін арттырыңыз немесе қолмен/стихиялық режимді орнатыңыз. Дабыл: дыбыстық және визуалды дабыл; Дабылға қол жеткізу түйме арқылы оңай қол жеткізу Шығын өлшегіш Түрі: енді емес (электрондық шығын өлшегіш) Газ беру O2, N2O, Air құбыр газдары O2, N2O, Air резервтік газ баллондары Газ құбырына қосылу NIST талаптарына сәйкес Резервтік цилиндрді қосу CGA қысқыш қосқышы Кіріс қысымының диапазоны кемінде 280~ 600 кПа аспайды Сүзгі 60-80 мкм Функционалдық қасиеттері Желдетуді тоқтатпай, басқа газға оңай ауысады Көмекші газ беру O2 және O2, ауамен газ қоспасы Тыныс алу тізбегінің техникалық сипаттамалары жүйелік қысым манометрі Диапазоны -20~100 смН2О Дәлдік ± (толық шкала көрсеткіштерінің 4% + көрсеткіштердің 4% Реттелетін қысымды шектеу клапаны (APL) Диапазон 1~75 смН2О-дан кем емес Тұтқаның тактильді КӨРСЕТКІШІ >30 СМН2О Дәлдігі нашар емес: ±1,0 СМН2О Минималды қысым 0,3 см H2O (құрғақ), ашылған кезде 0,5 см H2O (дымқыл) Тыныс алу тізбегінің параметрлері Икемділік <4ml/100pa Механикалық режимде тыныс алу тізбегіндегі қысудың жоғалуын автоматты түрде өтейді CO2 цилиндрінің көлемі 2000 мл ден аспайды Газ есірткі қоспасын шығарудың белсенді жүйесі (AGSS) (опция) Функционалдық қасиеттері: жоғары ағын, төмен вакуум ISO 80601-2-13 және yy 0635-2 сәйкес қолданылады қысымды төмендету құрылғысы: атмосфералық қысымды өтеу порты Газ есірткі қоспасын шығарудың пассивті жүйесі (AGSS)-бар Газ қоспасын беру қосқышы (ACGO)-бар Коннектор: 22 мм (сыртқы) және 15 (ішкі)конустық коаксиалды фитинг Анестезияға арналған буландырғыштың артқы жағында және жылдам беру кезінде газ қоспасын беру қосқышының (ACGO) алдыңғы ұшында пайда болатын кері қысым оттегі: ≤2кПа Буландырғыш Құлыптау жүйесі бар екі буландырғышқа бекітудің болуы Автоматты тану: құрамында галоген бар газдарды автоматты түрде тануға қабілетті анестезия аппараты. | 1 дана |
|  |  | Қосымша жабдықтар: |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | Шығын материалдары мен тозатын бөліктер: |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | керек-жарақтар: |  |  |  |
|  |  |  | Медициналық ауа компрессоры | Медициналық ауа компрессорлары жабдықты қажетті қысыммен сығылған ауаның тұрақты ағынымен қамтамасыз ету үшін қолданылады. Өлшемдері: кемінде 430 мм*360 мм*280 мм. салмағы 35 кг-нан аспайды. Шығыс қысымы 0~0.4 MPa-дан кем емес. Газдың Шығыс ағыны: 10л/мин (қысым: = 0,28 МПа). Газдың максималды Шығыс ағыны нашар емес: 20 л/мин. шық нүктесі: < 50dB (A). Қысымның максималды шығуы: ≥0,7 Мпа. Сығылған ауадағы бөлшектердің диаметрі ≤0.01 μmum аспайды | 1 дана |
|  |  |  | Оттегі шлангісі | Оттегімен қамтамасыз ететін шланг | 1 дана |
|  |  |  | Ауа беретін шланг | Ауа беретін шланг | 1 дана |
|  |  |  | Азот оксиді шлангісі | N2O беретін шланг | 1 дана |
|  |  |  | Сіңіргіш губкалар | Сіңіргіш резервуарға арналған губкалар, полиуретан-15 дана натрон әгімен 5 литр -1 канистр | 1 жиынтық |
|  |  |  | Ересектерге арналған бір рет қолданылатын силикон тізбегі | Ересектерге арналған бір реттік тыныс алу тізбектері (1 тізбек, қолмен желдеткішке арналған 1 тыныс алу қапшығы, 1 сүзгі, 1 бұрыштық қосқыш) | 2 жиынтық |
|  |  |  | Балаларға арналған бір реттік силикон контур жинағы | Балаларға арналған бір реттік тыныс алу тізбектері (1 тізбек, қолмен желдеткішке арналған 1 тыныс алу қапшығы, 1 сүзгі, 1 бұрыштық қосқыш) | 1 жиынтық |
|  |  |  | Балаларға арналған қайта пайдалануға болатын контур | Балаларға арналған қайта пайдалануға болатын тыныс алу тізбегінің жиынтығы мыналардан тұрады: қайта пайдалануға болатын силикон гофрленген шланг ұзындығы 1200 мм-ден аспайды-2 дана, сынама алу тесігі бар Y-тәрізді қайта пайдалануға болатын ыстыққа төзімді коннектор-1 дана, L-тәрізді қайта пайдалануға болатын коннектор -2 дана, 1 литрлік қайта пайдалануға болатын мөлдір қап-1 дана, қайта пайдалануға болатын силикон маскасы өлшемі 2-1 дана | 1 жиынтық |
|  |  |  | Ересектерге арналған қайта пайдалануға болатын контур | Ересектерге арналған көп пайдалануға болатын тыныс алу тізбегінің жиынтығы мыналардан тұрады: қайта пайдалануға болатын силикон гофрленген шланг ұзындығы 1200 мм-ден аспайды-2 дана, Y-тәрізді қайта пайдалануға болатын ыстыққа төзімді коннектор -1 дана, L-тәрізді қайта пайдалануға болатын коннектор -1 дана, қайта пайдалануға болатын мөлдір қап 2 литр-1 дана, қайта пайдалануға болатын силикон маскасы өлшемі 5-1 дана | 1 жиынтық |
|  |  |  | Ересектерге арналған бір реттік маска | Сорылатын манжеті бар анестетикалық маска/ересек / 5#, бір реттік | 1 дана |
|  |  |  | Балаларға арналған бір реттік маска | Сорылатын манжеті бар анестетикалық маска/балалар / 2#, бір реттік | 1 дана |
|  |  |  | Оттегі датчигі | Материал-ақ ABS. Жауап беру уақыты (21% ауадан 100% оттегіге дейін) < 15 с, сызықтық-0-100% O2., 210 мбар O2 кезінде 9-13 мВ | 1 дана |
|  |  |  | Буландырғыштар | Анестетикалық буландырғыш (CE белгісі) / Easyfill севофлюран, концентрация диапазоны: 0.2=5％, ағын диапазоны 0.2 L/min =10L/min (қалыпты пайдалану) концентрациялар үшін > 5 Vol % | 1 жиынтық |
|  |  |  | AG кірістіру блогы, мыналарды қамтиды: - бүйірлік ағынның AG модулі; - газ сынамасын алу сызығы; - Адаптер; - ауыстырып-қосқыш сым | Бір реттік газ сынамасын алу сызығы бар AG бүйірлік ағынды газды талдау модулі | 1 жиынтық |
|  |  |  | Қуат кабелі | Қуат кабелі, ұзындығы кемінде 5 метр. | 1 дана |
|  |  |  | Ересектерге арналған қайта пайдалануға болатын тыныс алу қапшығы | Сынақ өкпесі. | 1 дана |
|  |  |  | Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | Жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Номиналды кернеу 100 -240 в~, қуат жиілігі 50/60 Гц. Қоршаған ортаның Жұмыс температурасы: 10°C ~ 40°C; жұмыс кезінде қоршаған ортаның салыстырмалы ылғалдылығы: ≤93%, конденсация жоқ; атмосфералық қысым: 70.0 кПа ~106.0 кПа. Тұрақты және үздіксіз электрмен жабдықтау болмаған жағдайда медициналық техниканың/бұйымның тұтынылатын қуатына байланысты кернеуді тұрақтандыру функциясы бар үздіксіз қоректендіру көздерін орнату қажет. |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | Соңғы алушыға дейін |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 60 күнтізбелік күн |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; - осы медициналық техникаға тән жұмыстар; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз электр қуаты 220 вольт. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге бағдарламалық жасақтама жеткізіледі. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Орынжайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды штатта өндірушінің тиісті мамандары болмаған жағдайда Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |  |