Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Аппарат для автоматической чистки и смазки наконечников |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат для автоматической чистки и смазки наконечников | Основная функция заключается для промывки и смазки наконечников обеспечивает чистоту и смазку стоматологического наконечника. Аппарат для обслуживания и стерилизации может работать не менее чем четырьмя стоматологическими наконечниками одновременно, не менее 2 штуки для турбинных наконечников, не менее 2 штуки для повышающих наконечников. Иметь вращающийся механизм чтобы эффективно очищать и смазывать стоматологический наконечник под разными углами. Хлопковый фильтр минимизирует распространение масляного тумана. Система ухода за наконечниками может впрыскивать смазочное масло в короткие, длинные и сверхдлинные стоматологические наконечники. После очистки и смазки нажмите кнопку подачи воздуха, чтобы удалить остатки масла. В этой системе смазки стоматологического наконечника должна использоваться поршневой насос для точного управления впрыском чистящей жидкости и смазочного масла. Заставляя стоматологический наконечник вращаться с низкой скоростью, сжатый воздух может распылять чистящую жидкость для очистки внутренней охлаждающей трубы, линии распыления воздуха и крыльчатки. После высыхания остаточной чистящей жидкости система очистки и смазки стоматологических наконечников впрыскивает смазочное масло во внутренние трубы, крыльчатку и подшипники, остаточное масло сдувается. Технические характеристики: Расход – не более 60 л/мин Давление воздуха – не более 0,35~0,60 МПа Чистые резервы – не менее 350 мл Вес нетто – не более 8 кг Примерный вес – не более 10 кг Размер одной упаковки – не более 26х38х52 см Тип упаковки - Картонная упаковка | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | Расходные материалы и изнашевыемые узлы: |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Номинальное напряжение 100 -240В~, частота питания 50/60 Гц. Рабочая температура окружающей среды: 10°C ~ 40°C; Относительная влажность окружающей среды при эксплуатации: ≤93%, без конденсации; Атмосферное давление: 70.0кПа ~106.0кПа. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | До конечного получателя |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 45 календарных дней |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |