Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Аппарат наркозно-дыхательный |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Назначение: Для непрерывной или периодической подачи пациенту общего ингаляционного наркоза, а также поддержания дыхания пациента. Область применения: Анестезиология и реаниматология Класс безопасности: Класс 2 б – с повышенной степенью риска Аппарат ингаляционной анестезии, предназначенный для применения при хирургических вмешательствах в специализированных медицинских учреждениях. Физические свойства: Габариты не менее (689 мм х 800 мм х 1400 мм) Вес аппарата не менее 125 кг Максимальная весовая нагрузка не менее 210 кг Размер экрана: не менее 15-дюймовый сенсорный TFT-экран и не более 15,1-дюймовый Разрешение не менее 1024 х 768 Длина поручня не менее 750 мм Поворотные колеса 4 колеса с центральным тормозом, d не менее 5 дюймов; Тип аккумулятора:Перезаряжаемый литий-ионный Аккумулятор. Емкость аккумулятора не более 7000 мАч, 11,1 В постоянного тока. Время подзарядки аккумулятора Макс. 6 часа. Верхняя панель Максимальная рабочая нагрузка не более 20 кг Эксплуатационные габаритные размеры не более 508 мм х 313 мм Габариты с дополнительным аксессуаром не более 508 мм х 313 мм х 380 мм Рабочая поверхность Максимальная рабочая нагрузка не более 20 кг. Эксплуатационные габаритные размеры не более : 472 мм х 248 мм. Габариты с дополнительным аксессуаром не более : 472 мм х 248 мм х 380 мм. Выдвижные ящики не более 2 шт (разных по размеру): Верхний: Размер:не менее 462мм х 287мм х 141мм Вес нагрузки: не менее 1 кг Нижний: Размер: не менее 437мм х 287мм х 245мм Вес нагрузки: не менее 3 кг Интерфейс: USB-порт, Стандартный разъем RJ45, 4 дополнительных выходных разъемов питания, интерфейс питания переменного тока, Клемма заземления с равным потенциалом, Интерфейс DB9 Функциональные свойства Процесс анестезии: Открытый, полузакрытый, закрытый контур. Тип пациента: взрослые/дети. Режим работы: ручной, механический, режим ожидания. Податливость: коррекция степени сжатия. Конфигурация:возможность наблюдения за конфигурацией Нагрев: Доступен. Обход абсорбера (Bypass): Доступен. Датчик кислорода: Доступен. Технические характеристики вентилятора Режимы работы вентиляции. Все режимы в наличии и доступны. VCV/VC-Вентиляция с контролем по объему с компенсацией дыхательного объема. PCV/VPC - Вентиляция с контролем по давлению. SIMV-VC,SIMV-PC-Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция. PRVC- Контролируемый объём, регулируемый да.влением. PSV/CPAP- Вентиляция c поддержкой давлением. Ручная и автоматическая вентиляция. SIMV-PRVC, PSVPro. Принцип работы вентиляции: Хронометрический, объемный и барометрический Вентиляция: С электронным управлением и пневматическим приводом Запускаемый газ: Электронно выбранный газ или О2 Диапазоны настройки вентилятора Параметр мониторинга: Дыхательный объем, скорость вдоха, выдоха, минутный объем, частота, давление (Pmean, Pplat, Ppeak, PEEP), концентрация кислорода, CO2, N2O и галогенов при выдохе, числовые значения давления, кислорода, CO2, N2O и галогенов, податливость и резистентность пациента Диапазон дыхательного объема не менее 15 ~ не более 1500 мл MV (объем вентиляции в минуту) не более 0~ не менее 100 л/мин Диапазон давления (предел) не менее 10~100 смН2О Интенсивность дыхания не более 3~ не менее 60 смН2О Частота дыхания не менее 4~100 ударов в минуту Диапазон соотношения вдоха/выдоха (I:E) не менее 4:1~1:10 I:E при Апноэ не менее 4:1~1:8. Длительность апноэ не более 10~30с. Давление при апноэ не более 3~60 смН2О. Частота мин. (мин. частота для резервной вентиляции) не менее 2-60 ударов в минуту Инспираторная пауза (Tpause) не хуже : ВЫКЛ, 5~60% времени вдоха Длительность вдоха (Tinsp) не менее 0,2~ не более 5 с. Давление при вдохе (Pinsp) не менее 5~70 не более СМН2О. Положительное давление в конце выдоха (PEEP): ВЫКЛ., не менее 3~ не более 30 смН2О. Триггер по давлению: -20~-1смН2О. Триггерное окно 5~90%. Триггерный поток не менее 0,2~ не менее 15 л/мин. Впрыск кислорода (Быстрая оксигенация) не более 25~75 л/мин. Уровень остановки вдоха не хуже 5~80%. Кривая давления (Tslope) не более 0~2,0 с. Диапазоны мониторинга вентилятора TV (Дыхательный объем вдоха не более 0~ не менее 3000 мл). TV (Дыхательный объем выдоха не более 0~ не менее 3000 мл). MV (объем вентиляции минуту в не более 0~ не менее 100 л/мин). FiO2 (концентрация кислорода не более 18~ не менее 100%). Давление в дыхательных путях (Paw) не более -20~ не менее 120 смН2О Положительное давление в конце выдоха (PEEP) не более 0~ не менее 70 смН2О Ppeak (давление в дыхательных путях) не более -20~ не менее 120 смН2О Pmean (среднее давление) не более -20~ не менее 120 смН2О Pplat (Давление плато) не менее 0~ 120 СМН2О I: E (соотношение вдоха- выдоха) не уже 4:1~1:12 Частота (частота дыхания) не уже 0~120 уд. в мин. Податливость (комплайнс) не менее 0~ не более 300 мл/смН2О Резистентность 0~600 мл/смН2О (c/л) Модуль концентрации CO2 в конце выдоха (EtCO2) (опция). EtCO2-вариант 1 (боковой поток);0~190 мм рт.ст., 0~25% (при 760 ммрт.ст.). Точность: ± (0,3 кПа+4% от показаний). EtCO2-вариант 2 (основной поток) 0~190 мм рт.ст., 0~25% (при 760 ммрт.ст.). Точность не хуже: ± (0,3% кПа +4% от показаний). EtCO2-вариант 2 (боковой поток) 0~150 мм рт.ст., 0~20% (при 760 мм рт.ст.) Точность не хуже: 0~5,3%: ±0,3%. не хуже 5,4~9,2%: ±5% от показаний. не хуже 9,3~13,2%: ±8% от показаний. не хуже 13,3~19,7%: ±10% от показаний; EtCO2-вариант 2 (основной поток )0~150 мм рт.ст., 0~20% (при 760 ммрт.ст.). Точность не хуже : 0~5,3%: ±0,3%. не хуже 5,4~9,2%: ±5% от показаний. не хуже 9,3~13,2%: ±8% от показаний. не хуже 13,3~19,7%: ±10% от показаний; Модуль анализ газов (AG)-наличие (AG): SEV: 0~25% DES: 0~25% HAL/ISO/ENF: 0~25% N2О: 0~100% CO2: 0~25% (0~190 мм рт.ст.) МАС. Точность: SEV: 0~1%: ± 0,15%; 1~5%: ±0,2%; 5~8%: ±0,4%; DES: 0~1%: ± 0,15%; 1~5%: ±0,2%; 5~10%: ±0,4%; 10~15%: ±0,6%; 15~18%: ±1%; ISO, ENF, HAL: 0~1%: ±0,15%; 1~5 об.%: ±0,2%; N2O: ± (2% + 2% от показаний) Модуль глубины анестезии (опция). Диапазон измерения и точность BIS: BIS не хуже：0.0~100.0; точность:1%. SQI не хуже：0.0~100.0%; точность:1%. EMG не хуже：0~100дБ; точность:1%. ESR не хуже:0.0~100.0%; точность:1%. Эксплуатационные свойства вентилятора Диапазон давления на входе не хуже: 0,28~0,6 Мпа Максимальный поток газа не хуже: >100 л/мин Диапазон скорости потока не хуже: 1~100 л/мин Диапазон компенсации потока не хуже: от 200 мл/мин до 18 л/мин Инспираторный поток : Максимальный инспираторный поток не должен быть меньше 120 л/мин при давлении подачи газа 280 кПа. Ограничение давления: Управляется электронным предохранительным клапаном, установленным внутри аппарата ИВЛ. Средство управления вентилятором: Управляется механическим предохранительным клапаном, установленным внутри аппарата ИВЛ. Показатели точности вентилятора Дыхательный объем (TV) не менее 15~60 мл: ±10 мл. не менее 60~210 мл: ±15 мл. не более 210~1500 мл: ±7% от заданного значения. Вентиляция с контролем по давлению (PCV)Давление при вдохе не хуже : или ±2,5 смН2О ±7% от заданного значения, в зависимости от того, что больше.Предельное давление: ±2,5 смН2О или ±7% от заданного значения, в зависимости от того, что больше. PEEP: ВЫКЛ.: не определено; 3~30смН2О: ±2,0 смН2О или ±8% от заданного значения, в зависимости от того, что больше.Поддерживающее давление: ±2,5смН2О или ±7% от заданного значения, в зависимости от того, что больше. Давление при апноэ: ±2,5 смН2О или ±7% от заданного значения, в зависимости от того, что больше. Триггер по давлению: ±2.0 СМН2О. Частота дыхания ±1 удар в минуту или ±5% от заданного значения, в зависимостиот того, что больше. Соотношение вдоха/выдоха 2: 1~1: 4: ±10% от показаний; Прочие диапазоны: ±25% от заданного значения. I:E при Апноэ 2: 1~1: 4: ±10% от показаний; Прочие диапазоны: ±25% от заданного значения. Время паузы вдоха (Tpause): В диапазоне 20%~60% не хуже : ±15% от заданного значения; Длительность вдоха не хуже : ±0,2 с Инспираторная пауза 20%~60% не хуже :±15% отзаданного значения; Прочие диапазоны: не определены. Триггерное окно не хуже ±10% Скорость триггерного потока не хуже ±1 л/мин Уровень остановки дыхания не хуже ±10% Контроль потока O2/ N2O/Air 10~100 % полной шкалы не хуже: ±10 % от показаний. Прочие диапазоны: Не определены. Полный контроль потока Баланс газа Air не хуже: <±3% Баланс газа N2O не хуже: <±3% Резервное управление потоком Скорость потока чистого кислорода составляет 0 ~ 10 л/мин: <±3%. Прочее: не определено. Вспомогательный от регулятор потока 10~100 % от полной шкалы не хуже: ±10 % показаний. Прочие диапазоны: не определены. Точность мониторинга TV (Дыхательный объем вдоха) 0~60мл не хуже: ±10мл; 60мл ~ 3000мл не хуже: ±20мл или ±7% от показаний, в зависимости от того, что больше; Прочее: не определено. TV (Дыхательный объем выдоха) 60 мл ~ 3000 мл не хуже: ± 20 мл или ± 7% от показаний, в зависимости от того, что больше; Прочее: не определено. Давление в дыхательных путях (Paw) -20 смН2О~120 смН2О не хуже: ±2,0 смН2О или ± 4 % от установленного значения, в зависимости от того, что больше Положительное давление в конце выдоха (PEEP): 0 см Н2О~70 смН2О не хуже: ±2,0 см H2O или ± 4 % от установленного значения, в зависимости от того, что больше; Прочее: не определено. Среднее давление в дыхательных путях (Pmean) -20 смН2О ~120 смН2О не хуже: ±2,0 смН2Оили ± 4 % от установленного значения, в зависимости от того, что больше; Прочее: не определено. Давление в дыхательных путях в конце вдоха (Pplat) 0 смН2О~120 смН2О не хуже: ±2,0 смН2О или ± 4 % от установленного значения,в зависимости от того, что больше; Прочее: не определено. Частота дыхания±1 уд/мин или ±5% от заданного значения, в зависимости от того, что больше. Соотношение вдоха и выдоха (I: E) 2: 1~1: 4: ±10% от показаний.4: 1~2: 1 и 1: 4~1: 12: ±25% от заданногозначения; Прочее:не определено. MV (объем вентиляции в минуту) 0 л/мин~30 л/мин не хуже: ±1 л/мин или ±15% от установленного значения, в зависимости от того, что больше; Прочее: не определено. Податливость (комплайнс) 0 мл/смН2О~250 мл/смН2О не хуже: ±0,5 мл/смН2О или ±15% от показаний,в зависимости от того, что больше.Прочие диапазоны: не определены. Резистентность 0 см Н2О/(л/с)~20 смН2О/(л/с) не хуже: ± 10смН2О/(л/с);20смН2О/(л/с)~500 смН2О/(л/с) ±50% от показаний, в зависимости от того, что больше;. Прочие диапазоны: не определены Датчик кислорода не хуже ±3% Контроль потока O2/ №О/воздуха10~100% полной шкалы не хуже: ±10% от показаний. Прочие диапазоны: не определены. Полный контроль потока Баланс газа Air: <±3% Баланс газа N2O: <±3% Резервное управление потоком Скорость потока чистого кислорода составляет 0 ~ 10 л/мин: <±3%;Прочее: не определено. Вспомогательный регулятор потока 10~100% от полной шкалы не хуже: ±10% от показания. Прочие диапазоны: не определены Настройки сигналов TV (Дыхательный объем выдоха) Высокий не хуже: 5~1600 мл Низкий не хуже: 0 ~ 1595 мл MV (объем вентиляции в минуту) Высокий не хуже: 2~100 л/мин Низкий не хуже: 0 ~ 98 л/мин Концентрация O2 во вдыхаемом воздухе (FiO2) Высокий не хуже: 20~105% Низкий не хуже: 18 ~ 103% Ppeak (давление в дыхательных путях) Высокий не хуже: 2 ~ 100 смН2О Низкий не хуже: 0 ~ 98 смН2О Сигналы апнэа Одновременно выполняются два (2) условия по триггеру: 1. Давление в дыхательных путях постоянно ниже (PEEP +3) см Н2О в течение 30 секунд. 2. Дыхательный объем выдоха постоянно ниже 10 мл в течение 30 секунд. Увеличьте заданные значения дыхательного объема и частоты дыхания или установите ручной/спонтанный режим. Сигнал тревоги: Звуковая и визуальная сигнализация; Доступ к сигналу тревоги легкий доступ по кнопке Расходомер Тип: не уже (электронный расходомер) Подача газа Трубопроводные газы О2, N2O, Air Резервные газовые баллоны О2, N2O, Air Подключение к газопроводу В соответствии с требованиями NIST Подключение резервного баллона Хомутовый соединитель CGA Диапазон давления на входе не менее 280~ не более 600 кПа Фильтр 60-80 мкм Функциональные свойства Легко переключается на другой газ, не прерывая вентиляцию Вспомогательная подача газа О2 и О2, Газовая смесь с воздухом Технические характеристики дыхательного контура Манометр системного давления Диапазон -20~100 смН2О Точность ± (4% от показаний полной шкалы + 4% от показаний Регулируемый клапан ограничения давления (APL) Диапазон не хуже 1~75 смН2О Тактильная индикация ручки >30 СМН2О Точность не хуже: ±1,0 СМН2О Минимальное давление 0,3 см H2O (сухой), 0,5 см H2O при открытии (влажный) Параметры дыхательного контура Податливость <4мл/100Па Автоматически компенсирует потерю компрессии в дыхательном контуре в механическом режиме Объем баллона CO2 не более 2000 мл Активная система выведения газонаркотической смеси (AGSS) (опция) Функциональные свойства: Высокий поток, низкий вакуум Применяется согласно ISO 80601-2-13 и YY 0635-2 Устройство сброса давления: Порт компенсации атмосферного давления Пассивная система выведения газонаркотической смеси (AGSS)-наличие Переключатель для подачи газовой смеси (ACGO)-наличие Соединитель: Конический коаксиальный фитинг 22 мм (снаружи) и 15 (внутри) Противодавление,создаваемое на заднем конце испарителя для анестезии и на переднем конце переключателя для подачи газовой смеси (ACGO) во время быстрой подачи rислорода: ≤2кПа Испартель Наличие крепления на два испарителя с системой блокировки Автоматическое распознавание: Анестезиологический аппарат,cпособный автоматически распознавать галогенсодержащие газы. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | Расходные материалы и изнашевыемые узлы: |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
|  |  |  | Медицинский воздушный компрессор | Компрессоры воздушные медицинские используются для снабжения аппаратуры постоянным потоком сжатого воздуха под нужным давлением. Размеры: не менее 430мм*360мм*280мм. Вес не более 35 кг. Выходное давление не хуже 0~0.4MPa. Выходной поток газа: 10л/мин (давление: ≥0,28МПа). Максимальный выходной поток газа не хуже: 20 л/мин. Точка росы: < 50dB（A). Максимальный выхлоп давления: ≥0,7Мпа. Диаметр твердых частиц в сжатом воздухе не более ≤0.01μmum | 1 шт |
|  |  |  | Шланг для кислорода | Шланг для подачи кислорода | 1 шт |
|  |  |  | Шланг для воздуха | Шланг для подачи воздуха | 1 шт |
|  |  |  | Шланг для закиси азота | Шланг для подачи N2O | 1 шт |
|  |  |  | Губки для абсорбера | Губки для бака абсорбера, полиуретан-15 шт с натронной известью 5 литров -1 канистра | 1 комплект |
|  |  |  | Одноразовый набор силиконового контура для взрослых | Одноразовые дыхательные контуры для взрослых (1 контур, 1 дыхательный мешок для ручной ИВЛ, 1 фильтр, 1 угловой коннектор) | 2 набора |
|  |  |  | Одноразовый набор силиконового контура для детей | Одноразовые дыхательные контуры для детей (1 контур, 1 дыхательный мешок для ручной ИВЛ, 1 фильтр, 1 угловой коннектор) | 1 набор |
|  |  |  | Многоразовый контур для детей | Набор многоразового дыхательного контура для детей состоит из: многоразовый силиконовый гофрированный шланг длина не более 1200мм-2 шт, многоразовый термостойкий коннектор Y-образный с отверстием для отбора проб-1 шт, многоразовый коннектор L-образный -2 шт, многоразовый прозрачный мешок 1 литр-1 шт, многоразовая силиконовая маска размер 2-1 шт | 1 набор |
|  |  |  | Многоразовый контур для взрослых | Набор многоразового дыхательного контура для взрослых состоит из: многоразовый силиконовый гофрированный шланг длина не более 1200мм-2 шт, многоразовый термостойкий коннектор Y-образный -1 шт, многоразовый коннектор L-образный -1 шт, многоразовый прозрачный мешок 2 литра-1 шт, многоразовая силиконовая маска размер 5-1 шт | 1 набор |
|  |  |  | Одноразовая маска для взрослых | Анестезирующая маска с подкачиваемой манжетой /Взрослый/5#, одноразовая | 1 шт |
|  |  |  | Одноразовая маска для детей | Анестезирующая маска с подкачиваемой манжетой/Детский/2#, одноразовая | 1 шт |
|  |  |  | Датчик кислородный | Материал-Белый ABS. Время отклика (от 21% воздуха до 100% кислорода) < 15 с, линейность-0-100% O2., Выход 9-13 мВ при 210 мбар O2 | 1 шт |
|  |  |  | Испарители | Испаритель анестетиков (маркировка CE) / Easy-fill севофлюран, диапазон концентрации: 0.2～5％, диапазон течения 0.2L/min ～10L/min (нормальное использование) Для концентраций > 5 Vol.% | 1 комплект |
|  |  |  | Вставной блок AG, включает: -Модуль AG бокового потока; -Линия забора пробы газа; -Адаптер; -Переключательный шнур | Вставной блок модуль анализа газов AG бокового потока с одноразовой линией забора пробы газа | 1 комплект |
|  |  |  | Кабель питания | Кабель питания, длина не менее 5 метров. | 1 шт |
|  |  |  | Многоразовый дыхательный мешок для взрослых | Тестовое легкое. | 1 шт. |
|  |  |  | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации оборудования | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Номинальное напряжение 100 -240В~, частота питания 50/60 Гц. Рабочая температура окружающей среды: 10°C ~ 40°C; Относительная влажность окружающей среды при эксплуатации: ≤93%, без конденсации; Атмосферное давление: 70.0кПа ~106.0кПа. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | До конечного получателя |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |